## Лист1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип термометров:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверено в соответствии с:
Средства поверки: |  | 65421.16.2Р.00476588; 65421.16.2Р.00476587;
80030.20.2Р.00695284; Теркон № 831837 номер в ФИФ 23245-08; ТЕРМОТЕСТ № 701156
№ ФИФ 39300-08; ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
НСХ: 100П
Расшир. неопред. |  | 0 °С | 0.05401 | °C
|  | 100 °С | 0.05406 | °C
сопротивление изоляции поверяемых ТС более 100 МОм
средние ар. значения по 10 отсчетам
Т эталон | ТС
°С | Ом
0.007 | 100.003 | 99.989
0.006 | 99.973 | 100.045
0.0065 | 99.988 | 100.017 | среднее по 2 циклам
100.004 | 139.087 | 139.126
100 | 139.105 | 139.065
100.002 | 139.096 | 139.0955 | среднее по 2 циклам
Значения по НСХ
a | b | t | R, Ом | чувств. Ом/°С
0.003969 | -5.841e-07 | 0.0065 | 100.0026 | 0.397
|  | 100.002 | 139.1067 | 0.385
отклонение от НСХ, °C
НСХ | ТС | ТС | ∆t
100.0026 | -0.036725 | 0.036323 | -0.073048
139.1067 | -0.027715 | -0.029014 | 0.0012987
абсолютное отклонение с учетом неопределенности, °С
неопр. | ТС | ТС
0.05401 | 0.090735 | 0.090333
0.05406 | 0.081775 | 0.083074
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: