## Лист1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип термометров:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверено в соответствии с:
Средства поверки: |  | 65421.16.2Р.00476588; 65421.16.2Р.00476587;
80030.20.2Р.00695284; Теркон № 831837 номер в ФИФ 23245-08; ТЕРМОТЕСТ № 701156
№ ФИФ 39300-08; ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
НСХ: Pt(100)
Расшир. неопред. |  | 0 °С | 0.05401 | °C
|  | 100 °С | 0.05406 | °C
сопротивление изоляции поверяемых ТС более 100 МОм
средние ар. значения по 10 отсчетам
Т эталон | ТС
°С | Ом
0.017 | 99.989 | 100.028
0.01 | 100.022 | 99.968
0.0135 | 100.0055 | 99.998 | среднее по 2 циклам
100.003 | 138.48 | 138.52
99.998 | 138.531 | 138.519
100.0005 | 138.5055 | 138.5195 | среднее по 2 циклам
Значения по НСХ
a | b | t | R, Ом | чувств. Ом/°С
0.0039083 | -5.775e-07 | 0.0135 | 100.0053 | 0.391
|  | 100.0005 | 138.5057 | 0.379
отклонение от НСХ, °C
НСХ | ТС | ТС | ∆t
100.0053 | 0.00057239 | -0.018609 | 0.019182
138.5057 | -0.00050037 | 0.036439 | -0.036939
абсолютное отклонение с учетом неопределенности, °С
неопр. | ТС | ТС
0.05401 | 0.054582 | 0.072619
0.05406 | 0.05456 | 0.090499
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: