## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 3.7.АБЭ.0002.2021; 80030.20.2Р.00695284; 65421.16.2Р.00476588;
65421.16.2Р.00476587; Теркон № 831837, № ФИФ 23245-08; ТЕРМОТЕСТ № 701156 № ФИФ
39300-08; ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11; СОПпр-2а-3-000 № 6151, № ФИФ 11519-11; Ч3-57 № 5031178, № ФИФ 6081-77; DG1022 № DG1D204103394 № ФИФ 56011-13
Условия поверки:
1. Внешний осмотр: |  |  | соответствует требованиям методики поверки
2. Опробование, проверка герметичности |  |  |  |  | соответствует требованиям
методики поверки
3. Определение погрешности при измерении температуры
Заданная темп., °С | Температура, °С |  |  | Абсолютная погрешность, °С
| t0 | t1 | t2 | t1-t0 |  | t2-t0 |  | ∆доп
0 | 0.002 | 0.2 | 0.5 | 0.198 |  | 0.498 |  | 0.6
75 | 74.999 | 75.4 | 75 | 0.401 |  | 0.001 |  | 0.9
150 | 150.009 | 150.4 | 150.6 | 0.391 |  | 0.591 |  | 1.2
4. Определение погрешности при измерении разности температур
Заданная разн., °С | Температура, °С |  |  |  | t0-t01 | t1-t2 | δt | δtдоп
| t0 | t01 | t1 | t2
3 | 39.999 | 37.002 | 39.9 | 36.9 | 2.997 | 3 | 0.1001 | 3.503
20 | 70 | 49.992 | 70.2 | 50 | 20.008 | 20.2 | 0.95962 | 3.4988
128 | 129.995 | 2.006 | 130 | 2.7 | 127.989 | 127.3 | -0.53833 | 3.5003
5. Определение погрешности при измерении объема
Значение расхода, м3/ч |  | Объем по поверочной установке, м3 |  | Объем по поверяемому СИ, м3 |  | δ, %
2.8 |  | 0.78 |  | 0.779 |  | -0.12821
0.3 |  | 0.075 |  | 0.0759 |  | 1.2
0.017 |  | 0.00426 |  | 0.00431 |  | 1.1737
6. Определение погрешности при измерении интервалов времени
№ изм. | Время по секундомеру, с |  | Время по теплосчетчику, с |  | Отн. Погрешность, %
1 | 3600 |  | 3599 |  | -0.027778
2 | 3600 |  | 3600 |  | 0
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: