## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № | № С-ДУГ/02-08-2023/266932946 |  |  | от | 02.08.2023
Тип СИ: |  |  | ПДТВХ-1; ПДТВХ-1-02;
Заводской №: | 661216 |  |  | Номер в ФИФ: |  | 43646-10
Принадлежит: | ЮЛ
Поверен в соответствии с: |  | МИ 1997-89
Средства поверки: | 16347.03.1Р.00296759; 16347.03.1Р.00296757;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки: | температура: 22,2 С; атм. давление: 99,8 кПа; отн. влажность: 40 %
1. Внешний осмотр: |  | соответствует требованиям методики поверки
2. Опробование, проверка герметичности |  |  |  | соответствует требованиям
методики поверки
Диапазон измерения: |  | (0-1,6) Мпа; (4-20) мА
Класс точности: | 0.5
3. Результаты определения основной приведенной погрешности
Измеренное значение входного сигнала, Мпа | Расчетное значение выходного сигнала, мА |  | Измеренное значение выходного сигнала, мА |  | Опорное значение, Мпа |  | Значение основной приведенной погрешности, %
| 4 |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  | 0.4
| 12 |  |  |  | 0.8
| 16 |  |  |  | 1.2
| 20 |  |  |  | 1.6
Вывод:
Выдано свидетельство о поверке № |  |  | № С-ДУГ/02-08-2023/266932946
Поверитель: | Харитонов С.Н. |  |  | Харитонов С.Н.