## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.04 | 1 | 0.00056602 | 0.00056686 | 180 | 0.14805 | 0.14905 | 0.0014392
| 2 | 0.00056602 | 0.00056687 | 180 | 0.1507
| 3 | 0.00056602 | 0.00056686 | 180 | 0.1484
0.07 | 1 | 0.0014151 | 0.0014155 | 180 | 0.032436 | 0.0257 | 0.0077877
| 2 | 0.001415 | 0.0014154 | 180 | 0.027491
| 3 | 0.001415 | 0.0014153 | 180 | 0.017173
0.71 | 1 | 0.14151 | 0.14165 | 180 | 0.10176 | 0.10026 | 0.0024287
| 2 | 0.1415 | 0.14164 | 180 | 0.097455
| 3 | 0.1415 | 0.14165 | 180 | 0.10155
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: