## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.08 | 1 | 0.0012746 | 0.0012771 | 180 | 0.1959 | 0.18354 | 0.017245
| 2 | 0.001275 | 0.0012771 | 180 | 0.16384
| 3 | 0.0012746 | 0.001277 | 180 | 0.19088
0.16 | 1 | 0.0031851 | 0.0031893 | 180 | 0.13366 | 0.12047 | 0.016201
| 2 | 0.003185 | 0.003189 | 180 | 0.12537
| 3 | 0.0031851 | 0.0031883 | 180 | 0.10238
1.59 | 1 | 0.3185 | 0.31882 | 180 | 0.10031 | 0.093813 | 0.0062915
| 2 | 0.31851 | 0.3188 | 180 | 0.093374
| 3 | 0.31851 | 0.31879 | 180 | 0.087753
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: