## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.36 | 1 | 0.0057972 | 0.0058021 | 180 | 0.08461 | 0.081482 | 0.0061393
| 2 | 0.0057977 | 0.005802 | 180 | 0.074409
| 3 | 0.0057967 | 0.0058017 | 180 | 0.085427
0.72 | 1 | 0.014154 | 0.014174 | 180 | 0.14053 | 0.14501 | 0.004358
| 2 | 0.014153 | 0.014174 | 180 | 0.14923
| 3 | 0.014152 | 0.014173 | 180 | 0.14528
7.25 | 1 | 1.4151 | 1.4154 | 180 | 0.023321 | 0.022354 | 0.0012681
| 2 | 1.415 | 1.4153 | 180 | 0.020918
| 3 | 1.4152 | 1.4155 | 180 | 0.022824
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: