## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.015 | 1 | 0.00064982 | 0.00065282 | 180 | 0.46167 | 0.47659 | 0.018399
| 2 | 0.00064971 | 0.00065294 | 180 | 0.49714
| 3 | 0.00064975 | 0.00065281 | 180 | 0.47095
0.06 | 1 | 0.003129 | 0.003139 | 180 | 0.31959 | 0.30894 | 0.018452
| 2 | 0.003129 | 0.003138 | 180 | 0.28763
| 3 | 0.003129 | 0.003139 | 180 | 0.31959
3 | 1 | 0.15006 | 0.15077 | 180 | 0.47114 | 0.49876 | 0.036328
| 2 | 0.15003 | 0.15076 | 180 | 0.48522
| 3 | 0.15002 | 0.15083 | 180 | 0.53991
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: