## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
0.4 | 1 | 0.02353 | 0.02357 | 180 | 0.17 | 0.15585 | 0.024558
| 2 | 0.02353 | 0.02356 | 180 | 0.1275
| 3 | 0.02352 | 0.02356 | 180 | 0.17007
1.8 | 1 | 0.096524 | 0.096623 | 180 | 0.10257 | 0.1036 | 0.0078214
| 2 | 0.096522 | 0.096615 | 180 | 0.096351
| 3 | 0.096523 | 0.096631 | 180 | 0.11189
90 | 1 | 4.5513 | 4.5621 | 180 | 0.23729 | 0.24463 | 0.010857
| 2 | 4.5512 | 4.5621 | 180 | 0.2395
| 3 | 4.5507 | 4.5624 | 180 | 0.2571
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: