## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 64632.16.3Р.00350699;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
Результаты поверки
Поверочный расход м3/ч | № изм | Объём воды по эталонному прибору, м3 | Объём воды по поверяемому прибору, м3 | Время изм. | Оценка погрешности
[5 empty] | ∆% | ∆ср% | СКО, %
1.5 | 1 | 0.075552 | 0.075751 | 180 | 0.26273 | 0.26185 | 0.0011044
| 2 | 0.075552 | 0.07575 | 180 | 0.2622
| 3 | 0.075553 | 0.07575 | 180 | 0.26061
2 | 1 | 0.10551 | 0.10583 | 180 | 0.30423 | 0.30044 | 0.0057745
| 2 | 0.1055 | 0.10582 | 180 | 0.30331
| 3 | 0.10551 | 0.10583 | 180 | 0.2938
150 | 1 | 7.555 | 7.5631 | 180 | 0.10695 | 0.10637 | 0.00053522
| 2 | 7.555 | 7.563 | 180 | 0.10629
| 3 | 7.5551 | 7.5631 | 180 | 0.10589
∆% -текущее значение погрешности на данном измерении,
∆ср% - среднее значение погрешности по трем измерениям,
СКО, % - стандартное отклонение значение текущей погрешности от среднего значения.
Заключение: Расходомер |  |  | удовлетворяет |  | требованиям технической документации
(удовлетворяет, не удовлетворяет)
и | пригоден |  | к эксплуатации.
(пригоден, не пригоден)
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: