## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 18087.04.4Р.00408561, 17567.09.РЭ.00455320, 17567.09.1Р.00455322;
46434-11/2334
Условия поверки:
Мера R – 110,4 Ом, мера F – 312,5 Гц.
Обозначение | Показания ВКТ-5 |  | Диапазон допускаемых
величины |  |  | показаний
t5, °С | 26.346 |  | 26,21 – 26,41
t6, °С | 26.352
t7, °С | 26.355
t8, °С | 26.352
Δt1=t5-t6, °С | 0 |  | ±0,05
Δt2=t7-t8, °С | 0
G5, м3/ч | 562.63 |  | 561,94 - 563,06
G6, м3/ч | 562.45
G7, м3/ч | 562.52
G8, м3/ч | 562.45
Мера R – 141,2 Ом, мера F – 19,53 Гц.
Обозначение | Показания ВКТ-5 |  | Диапазон допускаемых
величины |  |  | показаний
t5, °С | 105.44 |  | 105,34 – 105,54
t6, °С | 105.44
t7, °С | 105.49
t8, °С | 105.52
Δt1=t5-t6, °С | 0 |  | ±0,05
Δt2=t7-t8, °С | 0
G5, м3/ч | 35.125 |  | 35,119 - 35,189
G6, м3/ч | 35.125
G7, м3/ч | 35.157
G8, м3/ч | 35.159
Мера R – 141,2 Ом, мера F – 9,53 Гц.
Обозначение | Показания ВКТ-5 |  | Диапазон допускаемых
величины |  |  | показаний
N5, Гкал/ч | 10.577 |  | 10,557 – 10,589
Мера R – 79,7 Ом, мера I1 – 20 мА, мера I2 – 20 мА.
Обозначение | Показания ВКТ-5 |  | Диапазон допускаемых
величины |  |  | показаний
t1, °С | 153.12 |  | 152,96 – 153,26
t2, °С | 153.15
t3, °С | 153.12
t4, °С | 153.09
P1, кгс/см2 | 10.203 |  | 10,187 – 10,207
P2, кгс/см2 | 10.196
P3, кгс/см2 | 10.203
P4, кгс/см2 | 10.203
dP1, кПа | 100.08 |  | 99,9 – 100,1
dP2, кПа | 100.02
dP3, кПа | 100.07
dP4, кПа | 100.07
Мера R – 141,2 Ом, мера I1 – 5 мА, мера I2 – 5 мА.
Обозначение | Показания ВКТ-5 |  | Диапазон допускаемых
величины |  |  | показаний
t1, °С | 495.58 |  | 495,47 – 495,77
t2, °С | 495.53
t3, °С | 495.66
t4, °С | 495.52
P1, кгс/см2 | 2.5466 |  | 2,5391 – 2,5595
P2, кгс/см2 | 2.5586
P3, кгс/см2 | 2.5577
P4, кгс/см2 | 2.5562
dP1, кПа | 25 |  | 24,9 – 25,1
dP2, кПа | 25.1
dP3, кПа | 25.1
dP4, кПа | 25
Мера R – 141,2 Ом, мера I1 – 1 мА, мера I2 – 1 мА.
Обозначение | Показания ВКТ-5 |  | Диапазон допускаемых
величины |  |  | показаний
N1, Гкал/ч | 82.841 |  | 82,771 – 82,903
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: