## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 18087.04.4Р.00408561, 17567.09.РЭ.00455320, 17567.09.1Р.00455322;
46434-11/2334
Условия поверки:
Мера R – 125,8 Ом, мера N0 – 16 имп.
Обозначение | Архивные часовые показания ВКТ-7 |  |  | Диапазон допускаемых
величины | Раздел ТВ1: Архив |  | Раздел ТВ2: Архив | часовых показаний
t1, °С | 66.68 |  | 66.64 | 66,55 – 66,75
t2, °С | 64.61 |  | 64.62 | 64,55 – 64,75
V1, м3 | 63.99 |  | 63.99 | 63,99 – 64,01
V2, м3 | 31.99 |  | 32 | 31,99 – 32,01
V3, м3 | 32 |  | 32.01
М1, т | 62.74 |  | 62.7 | 62,66 - 62,78
М2, т | 31.37 |  | 31.39 | 31,36 - 31,42
М3, т | 31.2 |  | 31.18 | 31,17 - 31,23
Мг, т | 31.2 |  | 31.21
Qо, Гкал | 1.842 |  | 1.838 | 1,802 – 1,858
Qг, Гкал | 2.028 |  | 2.029 | 2,027 – 2,031
dt, °С | 1.99 |  | 1.99 | 1,97 – 2,03
tа, °С | 65.57 |  | 65.69 | 65,55 – 65,75
Мера R – 141,2 Ом, мера N0 – 16 имп.
Обозначение | Архивные часовые показания ВКТ-7 |  |  | Диапазон допускаемых
величины | Раздел ТВ1: Архив |  | Раздел ТВ2: Архив | часовых показаний
t1, °С | 106.48 |  | 106.38 | 106,36 – 106,56
t2, °С | 104.52 |  | 104.49 | 104,36 – 104,56
V1, м3 | 64 |  | 63.99 | 63,99 – 64,01
V2, м3 | 32.01 |  | 32 | 31,99 – 32,01
V3, м3 | 32.01 |  | 32
М1, т | 61.08 |  | 61.05 | 60,99 – 61,11
М2, т | 30.58 |  | 30.58 | 30,54 – 30,60
М3, т | 31.22 |  | 31.2 | 31,17 - 31,23
Мг, т | 31.2 |  | 31.19
Qо, Гкал | 3.084 |  | 3.064 | 3,031 – 3,125
Qг, Гкал | 2.031 |  | 2.03 | 2,027 – 2,031
dt, °С | 1.99 |  | 1.97 | 1,97 – 2,03
tа, °С | 105.53 |  | 105.51 | 105,36 – 105,56
меры I0, I1 - 5 мА
Обозначение | Архивные часовые показания ВКТ-7 |  |  | Диапазон допускаемых
величины | Раздел ТВ1: Архив |  | Раздел ТВ2: Архив | часовых показаний
Р1, кгс/см2 | 1 |  | 1.03 | 0,96 – 1,04
Р2, кгс/см2 | 0.98 |  | 1.01
меры I0, I1 - 20 мА
Обозначение | Архивные часовые показания ВКТ-7 |  |  | Диапазон допускаемых
величины | Раздел ТВ1: Архив |  | Раздел ТВ2: Архив | часовых показаний
Р1, кгс/см2 | 15.99 |  | 16 | 15,96 – 16,04
Р2, кгс/см2 | 16.02 |  | 15.98
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: