## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 18087.04.4Р.00408561, 17567.09.РЭ.00455320, 17567.09.1Р.00455322;
46434-11/2334
Условия поверки:
Определение погрешности ТВ при измерении количества тепловой энергии
№ уз.учета | Wо, Гкал |  | Wп, Гкал |  | δ ТВW,% | δ max,%
1 | 23.092 |  | 23.091 |  | -0.0043305 | ±0,2
Определение погрешности ТВ при измерении среднего массового расхода
№ измер. канала | Массовый расход |  | δG, % | δ max,%
| Go | Gи
1 | 917.59 | 917.565 | -0.0027245 | ±0,1
2 |  | 917.563 | -0.0029425
Определение погрешности ТВ при измерении температуры теплоносителя
точка поверки | tо = 50,000 0С |  |  |  | tо = 100,000 0С
| tиср,0С |  | Δ ТВt | Δ max | tиср,0С |  | Δ ТВt | Δ max
№ канала
1 | 50.053 |  | 0.053 | ±0,07 | 100.045 |  | 0.045 | ±0,07
2 | 50.054 |  | 0.054 |  | 100.068 |  | 0.068
3 | 50.063 |  | 0.063 |  | 100.067 |  | 0.067
tо = 149,977 0С
tиср,0С |  | Δ ТВt | Δ max
150.026 |  | 0.049 | ±0,07
150.026 |  | 0.049
150.02 |  | 0.043
Определение погрешности ТВ при измерении давления
точка поверки | Рo=0.99000 МПа (19,8 мА) диап. (0-20 мА) |  |  |  | Рo=0.99000 МПа (4,95 мА) диап. (0-5 мА)
| Риср, МПа |  | δ ТВp,% | δ max,% | Риср, МПа |  | δ ТВp,% | δ max,%
№ канала
1 | 0.99068 |  | 0.068687 | ±0,1
2 |  |  |  |  | 0.99031 |  | 0.031313 | ±0,1
Определение погрешности ТВ при измерении объемного расхода
№ измер. канала | Объемный расход |  | δQv, % | δ max,%
| Qvo | Qvи
1 | 8 | 8 | 0 | ±0,05
2 |  | 8.0004 | 0.005
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: