## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 18087.04.4Р.00408561, 17567.09.РЭ.00455320, 17567.09.1Р.00455322;
46434-11/2334
Условия поверки:
Определение погрешности ТВ при измерении объема (массы) и среднего объемного (массового) расхода
ρ(кг/м3)= | 966.0184
№ измери-тельного канала | Обьём V , М3 |  | δv% | δ max,% | Объемный расход |  | δQv, % | δ max,%
| Vо | Vи |  |  | Qvo | Qvи
1 | 10 | 9.999 | -0.010455 | ±0,2 | 60 | 59.9937 | -0.010455 | ±0,2
2 |  | 10.0021 | 0.0206 |  |  | 60.0124 | 0.0206
3 |  | 10.0021 | 0.0206 |  |  | 60.0124 | 0.0206
4 |  | 9.999 | -0.010455 |  |  | 59.9937 | -0.010455
5 |  | 10.001 | 0.010248 |  |  | 60.0061 | 0.010248
6 |  | 10.0021 | 0.0206 |  |  | 60.0124 | 0.0206
№ измери-тельного канала | Масса М, т |  | δm,% | δ max,% | Массовый расход |  | δQm, % | δ max,%
| Мо | Ми |  |  | Qmo | Qvи
1 | 9.6602 | 9.659 | -0.012256 | ±0,2 | 57.9611 | 57.954 | -0.012256 | ±0,2
2 |  | 9.662 | 0.018799 |  |  | 57.972 | 0.018799
3 |  | 9.662 | 0.018799 |  |  | 57.972 | 0.018799
4 |  | 9.659 | -0.012256 |  |  | 57.954 | -0.012256
5 |  | 9.661 | 0.008447 |  |  | 57.966 | 0.008447
6 |  | 9.662 | 0.018799 |  |  | 57.972 | 0.018799
Определение погрешности ТВ при измерении температуры теплоносителя
точка поверки | tо = 30 0С |  |  |  | tо = 70 0С
| tиср,0С |  | δ ТВt,% | δ max,% | tиср,0С |  | δ ТВt,% | δ max,%
№ канала
1 | 30.03 |  | 0.1 | ±0,2 | 70.01 |  | 0.014286 | ±0,2
2 | 30.04 |  | 0.13333 |  | 70.01 |  | 0.014286
3 | 30.04 |  | 0.13333 |  | 70 |  | 0
4 | 30 |  | 0 |  | 70 |  | 0
5 | 30.03 |  | 0.1 |  | 70 |  | 0
6 | 30.02 |  | 0.066667 |  | 69.97 |  | -0.042857
tо = 130 0С
tиср,0С |  | δ ТВt,% | δ max,%
130.02 |  | 0.015385 | ±0,2
130 |  | 0
130.01 |  | 0.0076923
129.92 |  | -0.061538
129.97 |  | -0.023077
130.04 |  | 0.030769
Определение погрешности ТВ при измерении давления
точка поверки | Рo=0.625 МПа (8,0 мА) |  |  |  | Ризбр=1.25 МПа (12,0 мА)
| Риср, МПа |  | δ ТВp,% | δ max,% | Риср, МПа |  | δ ТВp,% | δ max,%
№ канала
1 | 0.626 |  | 0.16 | ±0,5 | 1.252 |  | 0.16 | ±0,5
2 | 0.624 |  | -0.16 |  | 1.252 |  | 0.16
3 | 0.627 |  | 0.32 |  | 1.249 |  | -0.08
4 | 0.624 |  | -0.16 |  | 1.253 |  | 0.24
5 | 0.624 |  | -0.16 |  | 1.249 |  | -0.08
6 | 0.624 |  | -0.16 |  | 1.25 |  | 0
Ризбр=2.25 МПа (18,4 мА)
Риср, МПа |  | δ ТВp,% | δ max,%
2.254 |  | 0.17778 | ±0,5
2.253 |  | 0.13333
2.257 |  | 0.31111
2.253 |  | 0.13333
2.253 |  | 0.13333
2.249 |  | -0.044444
Определение погрешности ТВ при измерении количества тепловой энергии и тепловой мощности
точка поверки | tо = 30 0С, Рo=0.6 МПа |  |  |  | tо = 70 0С, Рo=0.6 МПа
| Wи, Гкал |  | δ ТВW,% | δ max,% | Wи, Гкал |  | δ ТВW,% | δ max,%
№ канала
1 | 3.007 |  | 0.17115 | ±0,5 | 3.43 |  | 0.071966 | ±0,5
2 | 3.004 |  | 0.071215 |  | 3.429 |  | 0.042791
3 | 3.006 |  | 0.13784 |  | 3.429 |  | 0.042791
4 | 3.006 |  | 0.13784 |  | 3.431 |  | 0.10114
5 | 3.004 |  | 0.071215 |  | 3.433 |  | 0.15949
6 | 3.007 |  | 0.17115 |  | 3.424 |  | -0.10309
tо = 130 0С, Рo=0.6 МПа
Wи, Гкал |  | δ ТВW,% | δ max,%
1.225 |  | 0.34521 | ±0,5
1.222 |  | 0.09947
1.221 |  | 0.017555
1.22 |  | -0.064359
1.222 |  | 0.09947
1.224 |  | 0.2633
| Wo1= | 3.0019 |  | Wo1= | 3.4275 |  | Wo1= | 1.2208
точка поверки | tо = 30 0С, Рo=0.6 МПа |  |  |  | tо = 70 0С, Рo=0.6 МПа
| Eи, Гкал/ч |  | δ ТВE,% | δ max,% | Eи, Гкал/ч |  | δ ТВE,% | δ max,%
№ канала
1 | 18.042 |  | 0.17115 | ±0,5 | 41.16 |  | 0.071966 | ±0,5
2 | 18.024 |  | 0.071215 |  | 41.148 |  | 0.042791
3 | 18.036 |  | 0.13784 |  | 41.148 |  | 0.042791
4 | 18.036 |  | 0.13784 |  | 41.172 |  | 0.10114
5 | 18.024 |  | 0.071215 |  | 41.196 |  | 0.15949
6 | 18.042 |  | 0.17115 |  | 41.088 |  | -0.10309
tо = 130 0С, Рo=0.6 МПа
Eи, Гкал/ч |  | δ ТВE,% | δ max,%
73.5 |  | 0.34521 | ±0,5
73.32 |  | 0.09947
73.26 |  | 0.017555
73.2 |  | -0.064359
73.32 |  | 0.09947
73.44 |  | 0.2633
| Eo1= | 18.0112 |  | Eo1= | 41.1304 |  | Eo1= | 73.2471
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: