## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 18087.04.4Р.00408561, 17567.09.РЭ.00455320, 17567.09.1Р.00455322;
46434-11/2334
Условия поверки:
Определение погрешности ТВ при измерении объема (массы) и среднего объемного (массового) расхода
ρ(кг/м3)= | 966.0184
№ измери-тельного канала | Обьём V , М3 |  | δv% | δ max,% | Объемный расход |  | δQv, % | δ max,%
| Vо | Vи |  |  | Qvo | Qvи
1 | 10 | 10 | -0.00010352 | ±0,2 | 60 | 59.9999 | -0.00010352 | ±0,2
2 |  | 10.0021 | 0.0206 |  |  | 60.0124 | 0.0206
3 |  | 10.0021 | 0.0206 |  |  | 60.0124 | 0.0206
4 |  | 9.999 | -0.010455 |  |  | 59.9937 | -0.010455
5 |  | 9.999 | -0.010455 |  |  | 59.9937 | -0.010455
6 |  | 9.999 | -0.010455 |  |  | 59.9937 | -0.010455
№ измери-тельного канала | Масса М, т |  | δm,% | δ max,% | Массовый расход |  | δQm, % | δ max,%
| Мо | Ми |  |  | Qmo | Qvи
1 | 9.6602 | 9.66 | -0.0019047 | ±0,2 | 57.9611 | 57.96 | -0.0019047 | ±0,2
2 |  | 9.662 | 0.018799 |  |  | 57.972 | 0.018799
3 |  | 9.662 | 0.018799 |  |  | 57.972 | 0.018799
4 |  | 9.659 | -0.012256 |  |  | 57.954 | -0.012256
5 |  | 9.659 | -0.012256 |  |  | 57.954 | -0.012256
6 |  | 9.659 | -0.012256 |  |  | 57.954 | -0.012256
Определение погрешности ТВ при измерении температуры теплоносителя
точка поверки | tо = 30 0С |  |  |  | tо = 70 0С
| tиср,0С |  | δ ТВt,% | δ max,% | tиср,0С |  | δ ТВt,% | δ max,%
№ канала
1 | 30.04 |  | 0.13333 | ±0,2 | 69.97 |  | -0.042857 | ±0,2
2 | 30 |  | 0 |  | 69.96 |  | -0.057143
3 | 30.03 |  | 0.1 |  | 69.98 |  | -0.028571
4 | 29.98 |  | -0.066667 |  | 69.99 |  | -0.014286
5 | 30.02 |  | 0.066667 |  | 69.96 |  | -0.057143
6 | 30.02 |  | 0.066667 |  | 69.98 |  | -0.028571
tо = 130 0С
tиср,0С |  | δ ТВt,% | δ max,%
129.95 |  | -0.038462 | ±0,2
130.01 |  | 0.0076923
129.99 |  | -0.0076923
130.03 |  | 0.023077
130.02 |  | 0.015385
129.95 |  | -0.038462
Определение погрешности ТВ при измерении давления
точка поверки | Рo=0.625 МПа (8,0 мА) |  |  |  | Ризбр=1.25 МПа (12,0 мА)
| Риср, МПа |  | δ ТВp,% | δ max,% | Риср, МПа |  | δ ТВp,% | δ max,%
№ канала
1 | 0.626 |  | 0.16 | ±0,5 | 1.251 |  | 0.08 | ±0,5
2 | 0.624 |  | -0.16 |  | 1.249 |  | -0.08
3 | 0.625 |  | 0 |  | 1.249 |  | -0.08
4 | 0.626 |  | 0.16 |  | 1.251 |  | 0.08
5 | 0.626 |  | 0.16 |  | 1.249 |  | -0.08
6 | 0.627 |  | 0.32 |  | 1.253 |  | 0.24
Ризбр=2.25 МПа (18,4 мА)
Риср, МПа |  | δ ТВp,% | δ max,%
2.256 |  | 0.26667 | ±0,5
2.249 |  | -0.044444
2.249 |  | -0.044444
2.252 |  | 0.088889
2.256 |  | 0.26667
2.25 |  | 0
Определение погрешности ТВ при измерении количества тепловой энергии и тепловой мощности
точка поверки | tо = 30 0С, Рo=0.6 МПа |  |  |  | tо = 70 0С, Рo=0.6 МПа
| Wи, Гкал |  | δ ТВW,% | δ max,% | Wи, Гкал |  | δ ТВW,% | δ max,%
№ канала
1 | 1.199 |  | -0.14532 | ±0,5 | 2.749 |  | 0.25431 | ±0,5
2 | 1.197 |  | -0.31188 |  | 2.745 |  | 0.10844
3 | 1.198 |  | -0.2286 |  | 2.75 |  | 0.29078
4 | 1.198 |  | -0.2286 |  | 2.744 |  | 0.071966
5 | 1.201 |  | 0.021246 |  | 2.749 |  | 0.25431
6 | 1.199 |  | -0.14532 |  | 2.743 |  | 0.035497
tо = 130 0С, Рo=0.6 МПа
Wи, Гкал |  | δ ТВW,% | δ max,%
4.881 |  | -0.043881 | ±0,5
4.882 |  | -0.023402
4.885 |  | 0.038034
4.885 |  | 0.038034
4.881 |  | -0.043881
4.88 |  | -0.064359
| Wo1= | 1.2007 |  | Wo1= | 2.742 |  | Wo1= | 4.8831
точка поверки | tо = 30 0С, Рo=0.6 МПа |  |  |  | tо = 70 0С, Рo=0.6 МПа
| Eи, Гкал/ч |  | δ ТВE,% | δ max,% | Eи, Гкал/ч |  | δ ТВE,% | δ max,%
№ канала
1 | 1.7985 |  | -0.14532 | ±0,5 | 4.1235 |  | 0.25431 | ±0,5
2 | 1.7955 |  | -0.31188 |  | 4.1175 |  | 0.10844
3 | 1.797 |  | -0.2286 |  | 4.125 |  | 0.29078
4 | 1.797 |  | -0.2286 |  | 4.116 |  | 0.071966
5 | 1.8015 |  | 0.021246 |  | 4.1235 |  | 0.25431
6 | 1.7985 |  | -0.14532 |  | 4.1145 |  | 0.035497
tо = 130 0С, Рo=0.6 МПа
Eи, Гкал/ч |  | δ ТВE,% | δ max,%
7.3215 |  | -0.043881 | ±0,5
7.323 |  | -0.023402
7.3275 |  | 0.038034
7.3275 |  | 0.038034
7.3215 |  | -0.043881
7.32 |  | -0.064359
| Eo1= | 1.8011 |  | Eo1= | 4.113 |  | Eo1= | 7.3247
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: