## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 18087.04.4Р.00408561, 17567.09.РЭ.00455320, 17567.09.1Р.00455322;
46434-11/2334
Условия поверки:
Определение погрешности ТВ при измерении объема (массы) и среднего объемного (массового) расхода
ρ(кг/м3)= | 966.0184
№ измери-тельного канала | Обьём V , М3 |  | δv% | δ max,% | Объемный расход |  | δQv, % | δ max,%
| Vо | Vи |  |  | Qvo | Qvи
1 | 10 | 10.0021 | 0.0206 | ±0,2 | 60 | 60.0124 | 0.0206 | ±0,2
2 |  | 9.9969 | -0.031159 |  |  | 59.9813 | -0.031159
3 |  | 9.999 | -0.010455 |  |  | 59.9937 | -0.010455
4 |  | 10.001 | 0.010248 |  |  | 60.0061 | 0.010248
5 |  | 10 | -0.00010352 |  |  | 59.9999 | -0.00010352
6 |  | 9.999 | -0.010455 |  |  | 59.9937 | -0.010455
№ измери-тельного канала | Масса М, т |  | δm,% | δ max,% | Массовый расход |  | δQm, % | δ max,%
| Мо | Ми |  |  | Qmo | Qvи
1 | 9.6602 | 9.662 | 0.018799 | ±0,2 | 57.9611 | 57.972 | 0.018799 | ±0,2
2 |  | 9.657 | -0.03296 |  |  | 57.942 | -0.03296
3 |  | 9.659 | -0.012256 |  |  | 57.954 | -0.012256
4 |  | 9.661 | 0.008447 |  |  | 57.966 | 0.008447
5 |  | 9.66 | -0.0019047 |  |  | 57.96 | -0.0019047
6 |  | 9.659 | -0.012256 |  |  | 57.954 | -0.012256
Определение погрешности ТВ при измерении температуры теплоносителя
точка поверки | tо = 30 0С |  |  |  | tо = 70 0С
| tиср,0С |  | δ ТВt,% | δ max,% | tиср,0С |  | δ ТВt,% | δ max,%
№ канала
1 | 30 |  | 0 | ±0,2 | 69.98 |  | -0.028571 | ±0,2
2 | 30.03 |  | 0.1 |  | 70.02 |  | 0.028571
3 | 30.02 |  | 0.066667 |  | 69.96 |  | -0.057143
4 | 30.03 |  | 0.1 |  | 69.96 |  | -0.057143
5 | 30 |  | 0 |  | 69.98 |  | -0.028571
6 | 30.01 |  | 0.033333 |  | 70 |  | 0
tо = 130 0С
tиср,0С |  | δ ТВt,% | δ max,%
130.03 |  | 0.023077 | ±0,2
130.03 |  | 0.023077
129.96 |  | -0.030769
129.96 |  | -0.030769
129.92 |  | -0.061538
130.04 |  | 0.030769
Определение погрешности ТВ при измерении давления
точка поверки | Рo=0.625 МПа (8,0 мА) |  |  |  | Ризбр=1.25 МПа (12,0 мА)
| Риср, МПа |  | δ ТВp,% | δ max,% | Риср, МПа |  | δ ТВp,% | δ max,%
№ канала
1 | 0.624 |  | -0.16 | ±0,5 | 1.249 |  | -0.08 | ±0,5
2 | 0.627 |  | 0.32 |  | 1.249 |  | -0.08
3 | 0.625 |  | 0 |  | 1.253 |  | 0.24
4 | 0.627 |  | 0.32 |  | 1.251 |  | 0.08
5 | 0.624 |  | -0.16 |  | 1.249 |  | -0.08
6 | 0.624 |  | -0.16 |  | 1.251 |  | 0.08
Ризбр=2.25 МПа (18,4 мА)
Риср, МПа |  | δ ТВp,% | δ max,%
2.254 |  | 0.17778 | ±0,5
2.254 |  | 0.17778
2.251 |  | 0.044444
2.253 |  | 0.13333
2.249 |  | -0.044444
2.251 |  | 0.044444
Определение погрешности ТВ при измерении количества тепловой энергии и тепловой мощности
точка поверки | tо = 30 0С, Рo=0.6 МПа |  |  |  | tо = 70 0С, Рo=0.6 МПа
| Wи, Гкал |  | δ ТВW,% | δ max,% | Wи, Гкал |  | δ ТВW,% | δ max,%
№ канала
1 | 1.199 |  | -0.14532 | ±0,5 | 2.745 |  | 0.10844 | ±0,5
2 | 1.197 |  | -0.31188 |  | 2.746 |  | 0.14491
3 | 1.197 |  | -0.31188 |  | 2.747 |  | 0.18137
4 | 1.198 |  | -0.2286 |  | 2.747 |  | 0.18137
5 | 1.2 |  | -0.062036 |  | 2.74 |  | -0.073911
6 | 1.198 |  | -0.2286 |  | 2.746 |  | 0.14491
tо = 130 0С, Рo=0.6 МПа
Wи, Гкал |  | δ ТВW,% | δ max,%
4.879 |  | -0.084838 | ±0,5
4.883 |  | -0.0029233
4.885 |  | 0.038034
4.881 |  | -0.043881
4.885 |  | 0.038034
4.882 |  | -0.023402
| Wo1= | 1.2007 |  | Wo1= | 2.742 |  | Wo1= | 4.8831
точка поверки | tо = 30 0С, Рo=0.6 МПа |  |  |  | tо = 70 0С, Рo=0.6 МПа
| Eи, Гкал/ч |  | δ ТВE,% | δ max,% | Eи, Гкал/ч |  | δ ТВE,% | δ max,%
№ канала
1 | 1.7985 |  | -0.14532 | ±0,5 | 4.1175 |  | 0.10844 | ±0,5
2 | 1.7955 |  | -0.31188 |  | 4.119 |  | 0.14491
3 | 1.7955 |  | -0.31188 |  | 4.1205 |  | 0.18137
4 | 1.797 |  | -0.2286 |  | 4.1205 |  | 0.18137
5 | 1.8 |  | -0.062036 |  | 4.11 |  | -0.073911
6 | 1.797 |  | -0.2286 |  | 4.119 |  | 0.14491
tо = 130 0С, Рo=0.6 МПа
Eи, Гкал/ч |  | δ ТВE,% | δ max,%
7.3185 |  | -0.084838 | ±0,5
7.3245 |  | -0.0029233
7.3275 |  | 0.038034
7.3215 |  | -0.043881
7.3275 |  | 0.038034
7.323 |  | -0.023402
| Eo1= | 1.8011 |  | Eo1= | 4.113 |  | Eo1= | 7.3247
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: