## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 18087.04.4Р.00408561, 17567.09.РЭ.00455320, 17567.09.1Р.00455322;
46434-11/2334
Условия поверки:
Определение погрешности ТВ при измерении объема (массы) и среднего объемного (массового) расхода
ρ(кг/м3)= | 966.0184
№ измери-тельного канала | Обьём V , М3 |  | δv% | δ max,% | Объемный расход |  | δQv, % | δ max,%
| Vо | Vи |  |  | Qvo | Qvи
1 | 10 | 9.9979 | -0.020807 | ±0,2 | 60 | 59.9875 | -0.020807 | ±0,2
2 |  | 9.9969 | -0.031159 |  |  | 59.9813 | -0.031159
3 |  | 10.0021 | 0.0206 |  |  | 60.0124 | 0.0206
4 |  | 9.9979 | -0.020807 |  |  | 59.9875 | -0.020807
5 |  | 9.9969 | -0.031159 |  |  | 59.9813 | -0.031159
6 |  | 9.9979 | -0.020807 |  |  | 59.9875 | -0.020807
№ измери-тельного канала | Масса М, т |  | δm,% | δ max,% | Массовый расход |  | δQm, % | δ max,%
| Мо | Ми |  |  | Qmo | Qvи
1 | 9.6602 | 9.658 | -0.022608 | ±0,2 | 57.9611 | 57.948 | -0.022608 | ±0,2
2 |  | 9.657 | -0.03296 |  |  | 57.942 | -0.03296
3 |  | 9.662 | 0.018799 |  |  | 57.972 | 0.018799
4 |  | 9.658 | -0.022608 |  |  | 57.948 | -0.022608
5 |  | 9.657 | -0.03296 |  |  | 57.942 | -0.03296
6 |  | 9.658 | -0.022608 |  |  | 57.948 | -0.022608
Определение погрешности ТВ при измерении температуры теплоносителя
точка поверки | tо = 30 0С |  |  |  | tо = 70 0С
| tиср,0С |  | δ ТВt,% | δ max,% | tиср,0С |  | δ ТВt,% | δ max,%
№ канала
1 | 30.02 |  | 0.066667 | ±0,2 | 70.03 |  | 0.042857 | ±0,2
2 | 30.05 |  | 0.16667 |  | 69.97 |  | -0.042857
3 | 29.99 |  | -0.033333 |  | 69.96 |  | -0.057143
4 | 30.05 |  | 0.16667 |  | 70 |  | 0
5 | 30 |  | 0 |  | 69.96 |  | -0.057143
6 | 30 |  | 0 |  | 69.98 |  | -0.028571
tо = 130 0С
tиср,0С |  | δ ТВt,% | δ max,%
129.99 |  | -0.0076923 | ±0,2
129.92 |  | -0.061538
129.93 |  | -0.053846
129.92 |  | -0.061538
129.95 |  | -0.038462
129.93 |  | -0.053846
Определение погрешности ТВ при измерении количества тепловой энергии и тепловой мощности
точка поверки | tо = 30 0С, Рo=0.6 МПа |  |  |  | tо = 70 0С, Рo=0.6 МПа
| Wи, Гкал |  | δ ТВW,% | δ max,% | Wи, Гкал |  | δ ТВW,% | δ max,%
№ канала
1 | 3.007 |  | 0.17115 | ±0,5 | 3.431 |  | 0.10114 | ±0,5
2 | 3.004 |  | 0.071215 |  | 3.429 |  | 0.042791
3 | 3.001 |  | -0.028723 |  | 3.424 |  | -0.10309
4 | 3.007 |  | 0.17115 |  | 3.43 |  | 0.071966
5 | 3.004 |  | 0.071215 |  | 3.431 |  | 0.10114
6 | 3.007 |  | 0.17115 |  | 3.427 |  | -0.01556
tо = 130 0С, Рo=0.6 МПа
Wи, Гкал |  | δ ТВW,% | δ max,%
1.225 |  | 0.34521 | ±0,5
1.225 |  | 0.34521
1.222 |  | 0.09947
1.22 |  | -0.064359
1.223 |  | 0.18138
1.222 |  | 0.09947
| Wo1= | 3.0019 |  | Wo1= | 3.4275 |  | Wo1= | 1.2208
точка поверки | tо = 30 0С, Рo=0.6 МПа |  |  |  | tо = 70 0С, Рo=0.6 МПа
| Eи, Гкал/ч |  | δ ТВE,% | δ max,% | Eи, Гкал/ч |  | δ ТВE,% | δ max,%
№ канала
1 | 18.042 |  | 0.17115 | ±0,5 | 41.172 |  | 0.10114 | ±0,5
2 | 18.024 |  | 0.071215 |  | 41.148 |  | 0.042791
3 | 18.006 |  | -0.028723 |  | 41.088 |  | -0.10309
4 | 18.042 |  | 0.17115 |  | 41.16 |  | 0.071966
5 | 18.024 |  | 0.071215 |  | 41.172 |  | 0.10114
6 | 18.042 |  | 0.17115 |  | 41.124 |  | -0.01556
tо = 130 0С, Рo=0.6 МПа
Eи, Гкал/ч |  | δ ТВE,% | δ max,%
73.5 |  | 0.34521 | ±0,5
73.5 |  | 0.34521
73.32 |  | 0.09947
73.2 |  | -0.064359
73.38 |  | 0.18138
73.32 |  | 0.09947
| Eo1= | 18.0112 |  | Eo1= | 41.1304 |  | Eo1= | 73.2471
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: