## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 18087.04.4Р.00408561, 17567.09.РЭ.00455320, 17567.09.1Р.00455322;
46434-11/2334
Условия поверки:
9.2 Определение относительной погрешности при измерении объема теплоносителя
Канал G1
G=20,00 м3•ч-1 |  |  |  | G=0,8 м3•ч-1 |  |  |  | G=0,4 м3•ч-1
Vи, м3 |  | Vо, м3 | dV % | Vи, м3 |  | Vо, м3 | dV % | Vи, м3 |  | Vо, м3 | dV %
716.44 |  | 716.41 | 0.0041875 | 28.6 |  | 28.358 | 0.85337 | 14.007 |  | 14.107 | -0.70887 |  | Для справки:
Допустимая погреш. ± |  |  | 1.5 | Допустимая погреш. ± |  |  | 2 | Допустимая погреш. ± |  |  | 2 |  | Ду, мм | К1 | К2
Канал G2 | [12 empty] | 15 | 0.1 | 0.1
G=20,00 м3•ч-1 |  |  |  | G=0,8 м3•ч-1 |  |  |  | G=0,4 м3•ч-1 |  |  |  |  | 25 | 0.26667 | 0.26667
Vи, м3 |  | Vо, м3 | dV % | Vи, м3 |  | Vо, м3 | dV % | Vи, м3 |  | Vо, м3 | dV % |  | 32 | 0.5 | 0.5
716.45 |  | 716.4 | 0.0069793 | 28.596 |  | 28.358 | 0.83927 | 14.002 |  | 14.106 | -0.73727 |  | 50 | 1 | 1
Допустимая погреш. ± |  |  | 1.5 | Допустимая погреш. ± |  |  | 2 | Допустимая погреш. ± |  |  | 2 |  | 80 | 2.6667 | 2.6667
9.4 Определение относительной погрешности вычисления энергии (количества теплоты) ИВБ | [12 empty] | 100 | 5 | 5
№ точки поверки |  | № измерительного канала количества теплоты |  |  | Количество теплоты Q , кВт*ч |  |  |  | δтв, % |  | δтв мах, % |  | 150 | 10 | 10
[5 empty] | Qр |  | Qи | [5 empty] | К1,2= | 1 | 1
1 |  | 1 |  |  | 4.7532 |  | 4.768 |  | 0.31137 |  | ±1,5
|  | 2 |  |  | 4.7532 |  | 4.766 |  | 0.26929
|  | 3 |  |  | 4.7532 |  | 4.76 |  | 0.14306 |  |  |  | Qи
|  | 4 |  |  | 4.7532 |  | 4.774 |  | 0.4376 |  |  |  | 4.768 | 1.2715 | 0.26667
2 |  | 1 |  |  | 34.122 |  | 34.152 |  | 0.08792 |  | ±0,6 |  | 4.766 | 1.2709 | 0.26667
|  | 2 |  |  | 34.122 |  | 34.156 |  | 0.099642 |  |  |  | 4.76 | 1.2693 | 0.26667
|  | 3 |  |  | 34.122 |  | 34.149 |  | 0.079128 |  |  |  | 4.774 | 1.2731 | 0.26667
|  | 4 |  |  | 34.122 |  | 34.145 |  | 0.067405 |  |  |  | 34.152 | 9.1072 | 0.26667
3 |  | 1 |  |  | 291.1 |  | 290.901 |  | -0.068361 |  | ±0,5 |  | 34.156 | 9.1083 | 0.26667
|  | 2 |  |  | 291.1 |  | 290.826 |  | -0.094126 |  |  |  | 34.149 | 9.1064 | 0.26667
|  | 3 |  |  | 291.1 |  | 290.809 |  | -0.099966 |  |  |  | 34.145 | 9.1053 | 0.26667
|  | 4 |  |  | 291.1 |  | 290.898 |  | -0.069392 |  |  |  | 290.901 | 77.5737 | 0.26667
9.10, 9.11 Определение относительной погрешности ИВБ при вычислении объема и массы ( в точке № 3 ) | [12 empty] | 290.826 | 77.5537 | 0.26667
Канал измерения расхода | Объем V , м3 |  |  |  | δv, % | δv мах, % | Масса M , т |  |  |  | δv, % | δv мах, % | 290.809 | 77.5492 | 0.26667
[13 empty] | 290.898 | 77.5729 | 0.26667
| Vр |  | Vи |  |  |  | Мр |  | Ми
G1 | 2 |  | 2 |  | 0 | ±0,15 | 1.8439 |  | 1.8445 |  | 0.032539 | ±0,15
G2 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 1.8439 |  | 1.8445 |  | 0.029285
G3 | 2 |  | 1.9994 |  | -0.029 |  | 1.8439 |  | 1.8438 |  | -0.0097617
G4 | 2 |  | 1.9996 |  | -0.0215 |  | 1.8439 |  | 1.8438 |  | -0.0097617 |  | Vи | Mи
9.6 Определение абсолютной погрешности ИВБ при измерении сигналов от ТС | [12 empty] | 2 | 1.8445 | 1.0843
№ канала | t = 0 0С |  |  |  | t = 60 0С |  |  |  | t = 145 0С |  |  |  | 2 | 1.8445 | 1.0843
| tи,0С |  | Δtи ,0С | Δtи max, 0С | tи,0С |  | Δtи ,0С | Δtи max, 0С | tи,0С |  | Δtи ,0С | Δtи max, 0С | 1.9994 | 1.8438 | 1.0844
[13 empty] | 1.9996 | 1.8438 | 1.0845
1 | 0.01 |  | 0.01 | ±0,1 | 59.95 |  | -0.05 | ±0,16 | 144.85 |  | -0.15 | ±0,24
4 | 0.02 |  | 0.02 |  | 59.96 |  | -0.04 |  | 144.84 |  | -0.16 |  | 7.93 | 7.3136
2 | 0.01 |  | 0.01 |  | 59.92 |  | -0.08 |  | 144.88 |  | -0.12 |  | 18.02 | 16.6188
5 | 0.01 |  | 0.01 |  | 59.93 |  | -0.07 |  | 144.87 |  | -0.13 |  | 406.93 | 375.2495
3 | 0.02 |  | 0.02 |  | 59.94 |  | -0.06 |  | 144.88 |  | -0.12 |  | 7.94 | 7.3226
6 | 0.01 |  | 0.01 |  | 59.96 |  | -0.04 |  | 144.85 |  | -0.15 |  | 18.04 | 16.6355
9.7 Определение приведенной погрешности ИВБ при измерении сигналов от ДИД | [12 empty] | 406.85 | 375.1475
№ канала | Ризбр=0.08 МПа (4,8 мА) |  |  |  | Ризбр=0.8 МПа (12,0 мА) |  |  |  | Ризбр=1.6 МПа (20,0 мА)
| Ризби, МПа |  | γр,% | γр max,% | Ризби, МПа |  | γр,% | γр max,% | Ризби, МПа |  | γр,% | γр max,%
1 | 0.079 |  | -0.0625 | ±0,15 | 0.799 |  | -0.0625 | ±0,15 | 1.6 |  | 0 | ±0,15
2 | 0.08 |  | 0 |  | 0.799 |  | -0.0625 |  | 1.599 |  | -0.0625
3 | 0.079 |  | -0.0625 |  | 0.8 |  | 0 |  | 1.6 |  | 0
4 | 0.079 |  | -0.0625 |  | 0.8 |  | 0 |  | 1.599 |  | -0.0625
Относительная погрешность измерения времени ≤ 0.01%
9.13 Определение относительной погрешности вычисления тепловой энергии (количества теплоты) каналами теплосчётчика
контрольные точки |  |  |  | № измерительного канала | [6 empty] | δт доп %
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3
t = tmin и G=0.9Gв |  |  |  | 3.5725 |  | 3.6011 |  | 0.14306 |  |  | 7
t = 150С и G=0.2Gв |  |  |  | 2.0413 |  | 2.0389 |  | 0.079128 |  |  | 3.7
t = 1350С и G=1 .. 1,1Gн |  |  |  | 1.5902 |  | 1.5766 |  | 0.099966 |  |  | 5.1
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель:

## Data
Номер прибора: | 450114 | Vr | 2 | Imin | 4
ППР 1 №: | 10318 | Gmax | 60 | Imax | 20
ППР 1 Ду: | 50 | Qr1 | 114.379 | Qr1 | 4.7532 | 2.3766
ППР 2 №: | 10319 | Qr2 | 8732.16 | Qr2 | 34.122 | 17.061
ППР 2 Ду: | 50 | Qr3 | 7857 | Qr3 | 291.1 | 145.55
|  | P1_3r | 4750.668
|  | P1_4r | 3764.688
Tизм: | 120
Канал2
|  | Vr | 2 | Imin | 4
|  | Gmax | 60 | Imax | 20
|  | Qr1 | 107.529 | Qr1 | 4.7532 | 2.3766
|  | Qr2 | 8732.16 | Qr2 | 34.122 | 17.061
|  | Qr3 | 4744.008 | Qr3 | 291.1 | 145.55
|  | P1_3r | 3758.97
|  | P1_4r | 3426.456