## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 18087.04.4Р.00408561, 17567.09.РЭ.00455320, 17567.09.1Р.00455322;
46434-11/2334
Условия поверки:
| 9.4 Определение относительной погрешности вычисления энергии (количества теплоты) ИВБ | [11 empty] | К1,2= | 0.5 | 0.5
| № точки поверки |  | № измерительного канала количества теплоты |  |  | Количество теплоты Q , кВт*ч |  |  |  | δтв, % |  | δтв мах, %
[6 empty] | Qр |  | Qи |  |  |  |  | Qи
| 1 |  | 1 |  |  | 2.3766 |  | 2.384 |  | 0.31137 |  | ±1,5 | 4.768 | 0.4768 | 0.1
|  |  | 2 |  |  | 2.3766 |  | 2.383 |  | 0.26929 |  |  | 4.766 | 0.4766 | 0.1
|  |  | 3 |  |  | 2.3766 |  | 2.3846 |  | 0.33662 |  |  | 4.76 | 0.476 | 0.1
|  |  | 4 |  |  | 2.3766 |  | 2.3837 |  | 0.29875 |  |  | 4.774 | 0.4774 | 0.1
| 2 |  | 1 |  |  | 17.061 |  | 17.076 |  | 0.08792 |  | ±0,6 | 34.152 | 3.4152 | 0.1
|  |  | 2 |  |  | 17.061 |  | 17.078 |  | 0.099642 |  |  | 34.156 | 3.4156 | 0.1
|  |  | 3 |  |  | 17.061 |  | 17.0797 |  | 0.10961 |  |  | 34.149 | 3.4149 | 0.1
|  |  | 4 |  |  | 17.061 |  | 17.0768 |  | 0.092609 |  |  | 34.145 | 3.4145 | 0.1
| 3 |  | 1 |  |  | 145.55 |  | 145.4505 |  | -0.068361 |  | ±0,5 | 290.901 | 29.0901 | 0.1
|  |  | 2 |  |  | 145.55 |  | 145.413 |  | -0.094126 |  |  | 290.826 | 29.0826 | 0.1
|  |  | 3 |  |  | 145.55 |  | 145.4358 |  | -0.078461 |  |  | 290.809 | 29.0809 | 0.1
|  |  | 4 |  |  | 145.55 |  | 145.448 |  | -0.070079 |  |  | 290.898 | 29.0898 | 0.1
9.10, 9.11 Определение относительной погрешности ИВБ при вычислении объема и массы ( в точке № 3 )
Канал измерения расхода | Объем V , м3 |  |  |  | δv, % | δv мах, % | Масса M , т |  |  |  | δv, % | δv мах, %
| Vр |  | Vи |  |  |  | Мр |  | Ми |  |  |  | Vи | Mи
G1 | 1 |  | 0.99979 |  | -0.021 | ±0,15 | 0.92197 |  | 0.92208 |  | 0.011931 | ±0,15 | 1.9996 | 1.8442 | 1.0843
G2 | 1 |  | 0.99984 |  | -0.0155 |  | 0.92197 |  | 0.92217 |  | 0.022235 |  | 1.9997 | 1.8443 | 1.0842
G3 | 0.2 |  | 0.19998 |  | -0.0095 |  | 0.18439 |  | 0.18441 |  | 0.009742 |  | 1.9994 | 1.8438 | 1.0844
G4 | 0.2 |  | 0.19998 |  | -0.012 |  | 0.18439 |  | 0.18439 |  | -0.00026059 |  | 1.9996 | 1.8438 | 1.0845
9.6 Определение абсолютной погрешности ИВБ при измерении сигналов от ТС | [12 empty] | 7.93 | 7.3136
№ канала | t = 0 0С |  |  |  | t = 60 0С |  |  |  | t = 145 0С |  |  |  | 18.02 | 16.6202
| tи,0С |  | Δtи ,0С | Δtи max, 0С | tи,0С |  | Δtи ,0С | Δtи max, 0С | tи,0С |  | Δtи ,0С | Δtи max, 0С | 406.93 | 375.2495
[13 empty] | 7.94 | 7.3232
1 | 0.02 |  | 0.02 | ±0,1 | 59.97 |  | -0.03 | ±0,16 | 144.87 |  | -0.13 | ±0,24 | 18.04 | 16.6355
4 | 0.02 |  | 0.02 |  | 59.97 |  | -0.03 |  | 144.85 |  | -0.15 |  | 406.85 | 375.1475
2 | 0.01 |  | 0.01 |  | 59.95 |  | -0.05 |  | 144.85 |  | -0.15
5 | 0.02 |  | 0.02 |  | 59.94 |  | -0.06 |  | 144.86 |  | -0.14
3 | 0.01 |  | 0.01 |  | 59.93 |  | -0.07 |  | 144.86 |  | -0.14
6 | 0.01 |  | 0.01 |  | 59.92 |  | -0.08 |  | 144.84 |  | -0.16
9.7 Определение приведенной погрешности ИВБ при измерении сигналов от ДИД
№ канала | Ризбр=0.08 МПа (4,8 мА) |  |  |  | Ризбр=0.8 МПа (12,0 мА) |  |  |  | Ризбр=1.6 МПа (20,0 мА)
| Ризби, МПа |  | γр,% | γр max,% | Ризби, МПа |  | γр,% | γр max,% | Ризби, МПа |  | γр,% | γр max,%
1 | 0.08 |  | 0 | ±0,15 | 0.799 |  | -0.0625 | ±0,15 | 1.6 |  | 0 | ±0,15
2 | 0.08 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 |  | 1.6 |  | 0
3 | 0.079 |  | -0.0625 |  | 0.8 |  | 0 |  | 1.6 |  | 0
4 | 0.079 |  | -0.0625 |  | 0.799 |  | -0.0625 |  | 1.599 |  | -0.0625
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель:

## Data
Номер прибора: | 1061317 | Vr | 1 | Imin | 4
ППР 1 №: | 65346 | Gmax | 30 | Imax | 20
ППР 1 Ду: | 32 | Qr1 | 57.1895 | Qr1 | 2.3766 | 2.3766
ППР 2 №: | 65407 | Qr2 | 4366.08 | Qr2 | 17.061 | 17.061
ППР 2 Ду: | 32 | Qr3 | 3928.5 | Qr3 | 145.55 | 145.55
|  | P1_3r | 2375.334
|  | P1_4r | 1882.344
Tизм: | 120
Канал2
|  | Vr | 1 | Imin | 4
|  | Gmax | 30 | Imax | 20
|  | Qr1 | 53.7645 | Qr1 | 2.3766 | 2.3766
|  | Qr2 | 8732.16 | Qr2 | 17.061 | 17.061
|  | Qr3 | 2372.004 | Qr3 | 145.55 | 145.55
|  | P1_3r | 1879.485
|  | P1_4r | 1713.228