## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 3.7.АБЭ.0002.2021; 80030.20.2Р.00695284; 65421.16.2Р.00476588;
65421.16.2Р.00476587; Теркон № 831837, № ФИФ 23245-08; ТЕРМОТЕСТ № 701156 № ФИФ
39300-08; ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11; СОПпр-2а-3-000 № 6151, № ФИФ 11519-11; Ч3-57 № 5031178, № ФИФ 6081-77; DG1022 № DG1D204103394 № ФИФ 56011-13
Условия поверки:
1. Внешний осмотр: |  |  | соответствует требованиям методики поверки
2. Опробование, проверка герметичности |  |  |  |  | соответствует требованиям
методики поверки
3. Определение погрешности при измерении температуры
Заданная темп., °С | Температура, °С |  |  | Абсолютная погрешность, °С
| t0 | t1 | t2 | t1-t0 |  | t2-t0 |  | ∆доп
0 | 0.001 | 0.4 | 0.4 | 0.399 |  | 0.399 |  | 0.3
60 | 59.995 | 60.2 | 59.8 | 0.205 |  | -0.195 |  | 0.6
150 | 149.988 | 150 | 150 | 0.012 |  | 0.012 |  | 1.05
4. Определение погрешности при измерении разности температур
Заданная разн., °С | Температура, °С |  |  |  | t0-t01 | t1-t2 | ∆t | ∆tдоп
| t0 | t01 | t1 | t2
15 | 99.996 | 85.003 | 100 | 84.9 | 14.993 | 15.1 | 0.107 | 0.16496
70 | 100 | 30.005 | 99.9 | 30.1 | 69.995 | 69.8 | -0.195 | 0.43998
130 | 149.995 | 20.009 | 150 | 19.9 | 129.986 | 130.1 | 0.114 | 0.73993
5. Определение погрешности при измерении объема
Значение расхода, м3/ч |  | Объем по поверочной установке, м3 |  | Объем по поверяемому СИ, м3 |  | δ, %
4.8 |  | 1.209 |  | 1.209 |  | 0
0.5 |  | 0.1267 |  | 0.1261 |  | -0.47356
0.13 |  | 0.00326 |  | 0.0033 |  | 1.227
6. Определение погрешности при измерении интервалов времени
№ изм. | Время по секундомеру, с |  | Время по теплосчетчику, с |  | Отн. Погрешность, %
1 | 3600 |  | 3598 |  | -0.055556
2 | 3600 |  | 3599 |  | -0.027778
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: