## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 3.7.АБЭ.0002.2021; 80030.20.2Р.00695284; 65421.16.2Р.00476588;
65421.16.2Р.00476587; Теркон № 831837, № ФИФ 23245-08; ТЕРМОТЕСТ № 701156 № ФИФ
39300-08; ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11; СОПпр-2а-3-000 № 6151, № ФИФ 11519-11; Ч3-57 № 5031178, № ФИФ 6081-77; DG1022 № DG1D204103394 № ФИФ 56011-13
Условия поверки:
1. Внешний осмотр: |  |  | соответствует требованиям методики поверки
2. Опробование, проверка герметичности |  |  |  |  | соответствует требованиям
методики поверки
3. Определение погрешности при измерении температуры
Заданная темп., °С | Температура, °С |  |  | Абсолютная погрешность, °С
| t0 | t1 | t2 | t1-t0 |  | t2-t0 |  | ∆доп
20 | 20.004 | 19.8 | 19.9 | -0.204 |  | -0.104 |  | 0.4
60 | 60.003 | 59.8 | 59.6 | -0.203 |  | -0.403 |  | 0.6
100 | 99.994 | 99.5 | 100.1 | -0.494 |  | 0.106 |  | 0.8
4. Определение погрешности при измерении разности температур
Заданная разн., °С | Температура, °С |  |  |  | t0-t01 | t1-t2 | ∆t | ∆tдоп
| t0 | t01 | t1 | t2
3 | 99.999 | 97 | 100 | 97 | 2.999 | 3 | 0.001 | 0.10499
10 | 99.998 | 90.001 | 100.1 | 90 | 9.997 | 10.1 | 0.103 | 0.13998
95 | 99.999 | 4.996 | 99.9 | 4.8 | 95.003 | 95.1 | 0.097 | 0.56502
5. Определение погрешности при измерении объема
Значение расхода, м3/ч |  | Объем по поверочной установке, м3 |  | Объем по поверяемому СИ, м3 |  | δ, %
4.8 |  | 0.286 |  | 0.287 |  | 0.34965
0.5 |  | 0.0335 |  | 0.0334 |  | -0.29851
0.13 |  | 0.00631 |  | 0.00633 |  | 0.31696
6. Определение погрешности при измерении интервалов времени
№ изм. | Время по секундомеру, с |  | Время по теплосчетчику, с |  | Отн. Погрешность, %
1 | 3600 |  | 3601 |  | 0.027778
2 | 3600 |  | 3599 |  | -0.027778
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: