## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 3.7.АБЭ.0002.2021; 80030.20.2Р.00695284; 65421.16.2Р.00476588;
65421.16.2Р.00476587; Теркон № 831837, № ФИФ 23245-08; ТЕРМОТЕСТ № 701156 № ФИФ
39300-08; ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11; СОПпр-2а-3-000 № 6151, № ФИФ 11519-11; Ч3-57 № 5031178, № ФИФ 6081-77; DG1022 № DG1D204103394 № ФИФ 56011-13
Условия поверки:
1. Внешний осмотр: |  |  | соответствует требованиям методики поверки
2. Опробование, проверка герметичности |  |  |  |  | соответствует требованиям
методики поверки
3. Определение погрешности при измерении температуры
Заданная темп., °С | Температура, °С |  |  | Абсолютная погрешность, °С
| t0 | t1 | t2 | t1-t0 |  | t2-t0 |  | ∆доп
0 | 0.007 | 0.2 | 0.2 | 0.193 |  | 0.193 |  | 0.3
50 | 50.004 | 50.1 | 49.9 | 0.096 |  | -0.104 |  | 0.55
105 | 105.004 | 105.6 | 104.4 | 0.596 |  | -0.604 |  | 0.825
4. Определение погрешности при измерении разности температур
Заданная разн., °С | Температура, °С |  |  |  | t0-t01 | t1-t2 | ∆t | ∆tдоп
| t0 | t01 | t1 | t2
3 | 90.001 | 86.997 | 90 | 86.9 | 3.004 | 3.1 | 0.096 | 0.10502
10 | 90.001 | 79.995 | 89.9 | 80 | 10.006 | 9.9 | -0.106 | 0.14003
80 | 89.999 | 9.993 | 90 | 9.9 | 80.006 | 80.1 | 0.094 | 0.49003
5. Определение погрешности при измерении объема
Значение расхода, м3/ч |  | Объем по поверочной установке, м3 |  | Объем по поверяемому СИ, м3 |  | δ, %
4.8 |  | 0.29 |  | 0.288 |  | -0.68966
0.5 |  | 0.0331 |  | 0.0333 |  | 0.60423
0.13 |  | 0.00634 |  | 0.00632 |  | -0.31546
6. Определение погрешности при измерении интервалов времени
№ изм. | Время по секундомеру, с |  | Время по теплосчетчику, с |  | Погрешность, с
1 | 3600 |  | 3596 |  | -4
2 | 3600 |  | 3604 |  | 4
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: