## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 3.7.АБЭ.0002.2021; 80030.20.2Р.00695284; 65421.16.2Р.00476588;
65421.16.2Р.00476587; Теркон № 831837, № ФИФ 23245-08; ТЕРМОТЕСТ № 701156 № ФИФ
39300-08; ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11; СОПпр-2а-3-000 № 6151, № ФИФ 11519-11; Ч3-57 № 5031178, № ФИФ 6081-77; DG1022 № DG1D204103394 № ФИФ 56011-13
Условия поверки:
1. Внешний осмотр: |  |  | соответствует требованиям методики поверки
2. Опробование, проверка герметичности |  |  |  |  | соответствует требованиям
методики поверки
3. Определение погрешности при измерении разности температур
Заданная разн., °С | Температура, °С |  |  |  | t0-t01 | t1-t2 | ∆t | ∆tдоп
| t0 | t01 | t1 | t2
0 | 19.002 | 18.996 | 20 | 20 | 0.006 | 0 | -0.006 | 0.2
20 | 70.001 | 49.998 | 69.9 | 50 | 20.003 | 19.9 | -0.103 | 0.3
98 | 99.996 | 1.998 | 99.9 | 2 | 97.998 | 97.9 | -0.098 | 0.69
4. Определение погрешности при измерении объема
Значение расхода, м3/ч |  | Объем по поверочной установке, м3 |  | Объем по поверяемому СИ, м3 |  | δ, % | δдоп, %
0.6 |  | 0.1592 |  | 0.1585 |  | -0.4397 | 2.05
0.06 |  | 0.0162 |  | 0.0161 |  | -0.61728 | 2.5
0.012 |  | 0.00397 |  | 0.00396 |  | -0.25189 | 4.5
5. Определение погрешности при измерении интервалов времени
№ изм. | Время по секундомеру, с |  | Время по теплосчетчику, с |  | Отн. Погрешность, %
1 | 3600 |  | 3599 |  | -0.027778
2 | 3600 |  | 3601 |  | 0.027778
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: