## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 3.7.АБЭ.0002.2021; 80030.20.2Р.00695284; 65421.16.2Р.00476588;
65421.16.2Р.00476587; Теркон № 831837, № ФИФ 23245-08; ТЕРМОТЕСТ № 701156 № ФИФ
39300-08; ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11; СОПпр-2а-3-000 № 6151, № ФИФ 11519-11; Ч3-57 № 5031178, № ФИФ 6081-77; DG1022 № DG1D204103394 № ФИФ 56011-13
Условия поверки:
1. Внешний осмотр: |  |  | соответствует требованиям методики поверки
2. Опробование, проверка герметичности |  |  |  |  | соответствует требованиям
методики поверки
3. Определение погрешности при измерении температуры
Заданная темп., °С | Температура, °С |  |  | Абсолютная погрешность, °С
| t0 | t1 | t2 | t1-t0 |  | t2-t0 |  | ∆доп
5 | 5.008 | 5.5 | 5.1 | 0.492 |  | 0.092 |  | 0.62
50 | 50.006 | 50.2 | 50.2 | 0.194 |  | 0.194 |  | 0.8
90 | 89.99 | 90.6 | 90.6 | 0.61 |  | 0.61 |  | 0.96
4. Определение погрешности при измерении разности температур
Заданная разн., °С | Температура, °С |  |  |  | t0-t01 | t1-t2 | δt | δtдоп
| t0 | t01 | t1 | t2
4 | 94.996 | 91.002 | 95 | 91 | 3.994 | 4 | 0.15023 | 3.5045
15 | 94.997 | 80.009 | 95.2 | 80.1 | 14.988 | 15.1 | 0.74726 | 3.5024
80 | 94.995 | 15.012 | 94.7 | 15 | 79.983 | 79.7 | -0.35383 | 3.5006
5. Определение погрешности при измерении объема
Значение расхода, м3/ч |  | Объем по поверочной установке, м3 |  | Объем по поверяемому СИ, м3 |  | δ, %
1.1 |  | 0.283 |  | 0.28 |  | -1.0601
0.13 |  | 0.0335 |  | 0.0337 |  | 0.59701
0.013 |  | 0.00317 |  | 0.00316 |  | -0.31546
6. Определение погрешности при измерении интервалов времени
№ изм. | Время по секундомеру, с |  | Время по теплосчетчику, с |  | Отн. Погрешность, %
1 | 3600 |  | 3601 |  | 0.027778
2 | 3600 |  | 3600 |  | 0
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: