## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 3.7.АБЭ.0002.2021; 80030.20.2Р.00695284; 65421.16.2Р.00476588;
65421.16.2Р.00476587; Теркон № 831837, № ФИФ 23245-08; ТЕРМОТЕСТ № 701156 № ФИФ
39300-08; ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11; СОПпр-2а-3-000 № 6151, № ФИФ 11519-11; Ч3-57 № 5031178, № ФИФ 6081-77; DG1022 № DG1D204103394 № ФИФ 56011-13
Условия поверки:
1. Внешний осмотр: |  |  | соответствует требованиям методики поверки
2. Опробование, проверка герметичности |  |  |  |  | соответствует требованиям
методики поверки
3. Определение погрешности при измерении температуры
Заданная темп., °С | Температура, °С |  |  | Абсолютная погрешность, °С
| t0 | t1 | t2 | t1-t0 |  | t2-t0 |  | ∆доп
4 | 4 | 4.2 | 4.5 | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.616
50 | 50.01 | 50 | 50.1 | -0.01 |  | 0.09 |  | 0.8
95 | 94.994 | 95.4 | 95.5 | 0.406 |  | 0.506 |  | 0.98
4. Определение погрешности при измерении разности температур
Заданная разн., °С | Температура, °С |  |  |  | t0-t01 | t1-t2 | δt | δtдоп
| t0 | t01 | t1 | t2
3 | 95.001 | 91.999 | 95 | 92 | 3.002 | 3 | -0.066622 | 3.498
15 | 94.995 | 80.007 | 94.9 | 79.9 | 14.988 | 15 | 0.080064 | 3.5024
70 | 95 | 24.999 | 95.2 | 25.4 | 70.001 | 69.8 | -0.28714 | 3.5
5. Определение погрешности при измерении объема
Значение расхода, м3/ч |  | Объем по поверочной установке, м3 |  | Объем по поверяемому СИ, м3 |  | δ, %
1.1 |  | 0.284 |  | 0.281 |  | -1.0563
0.13 |  | 0.0335 |  | 0.0335 |  | 0
0.013 |  | 0.00318 |  | 0.00315 |  | -0.9434
6. Определение погрешности при измерении интервалов времени
№ изм. | Время по секундомеру, с |  | Время по теплосчетчику, с |  | Отн. Погрешность, %
1 | 3600 |  | 3599 |  | -0.027778
2 | 3600 |  | 3600 |  | 0
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 0
Поверитель: