## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  |  |  | от
Тип СИ:
Заводской №: |  |  |  | Номер в ФИФ:
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с:
Средства поверки: |  | 16347.03.2Р.00844075;
Термогигрометр ИВА-6Н-Д № 2334, № ФИФ 46434-11;
Условия поверки:
1. Внешний осмотр: |  |  | соответствует требованиям методики поверки
2. Опробование, проверка герметичности |  |  |  | соответствует требованиям
методики поверки
3. Результаты определения основной приведенной погрешности
Задаваемая величина, | Прямой ход, |  | Обратный ход, | Погрешность прибора, % | Погрешность прибора, %
кгс/см2 | кгс/см2 |  | кгс/см2 | прямой ход | обратный ход
0 | 0.02 |  | -0.01 | 0.125 | -0.0625
4 | 4.01 |  | 4 | 0.0625 | 0
8 | 7.96 |  | 7.99 | -0.25 | -0.0625
12 | 11.95 |  | 11.96 | -0.3125 | -0.25
16 | 15.95 |  | 15.96 | -0.3125 | -0.25
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Поверитель: