## Sheet1
ООО "МетроСтандарт"
ИНН/КПП 6321323773/632101001
ОГРН 1136320021200
Юр. Адрес: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., 31И, помещ. 1009
Протокол № |  | № С-ДУГ/01-08-2023/266511059 |  | от | 01.08.2023
Тип СИ: | ТВ7; ТВ7;
Заводской №: |  | 19-077845 |  | Номер в ФИФ: |  | 46601-11
Принадлежит: |  | ЮЛ
Поверен в соответствии с: |  |  | РЭПР.407290.007 МП
Средства поверки: |  | 18087.04.4Р.00408561, 17567.09.РЭ.00455320, 17567.09.1Р.00455322;
46434-11/2334
Условия поверки: |  | температура: 24,5 С; атм. давление: 99,8 кПа; отн. влажность: 50,1 %
Мера R – 125,8 Ом, мера N0 – 16 имп.
Обозначение | Архивные часовые показания ВКТ-7 |  |  | Диапазон допускаемых
величины | Раздел ТВ1: Архив |  | Раздел ТВ2: Архив | часовых показаний
t1, °С |  |  |  | 66,55 – 66,75
t2, °С |  |  |  | 64,55 – 64,75
V1, м3 |  |  |  | 63,99 – 64,01
V2, м3 |  |  |  | 31,99 – 32,01
V3, м3
М1, т |  |  |  | 62,66 - 62,78
М2, т |  |  |  | 31,36 - 31,42
М3, т |  |  |  | 31,17 - 31,23
Мг, т
Qо, Гкал |  |  |  | 1,802 – 1,858
Qг, Гкал |  |  |  | 2,027 – 2,031
dt, °С |  |  |  | 1,97 – 2,03
tа, °С |  |  |  | 65,55 – 65,75
Мера R – 141,2 Ом, мера N0 – 16 имп.
Обозначение | Архивные часовые показания ВКТ-7 |  |  | Диапазон допускаемых
величины | Раздел ТВ1: Архив |  | Раздел ТВ2: Архив | часовых показаний
t1, °С |  |  |  | 106,36 – 106,56
t2, °С |  |  |  | 104,36 – 104,56
V1, м3 |  |  |  | 63,99 – 64,01
V2, м3 |  |  |  | 31,99 – 32,01
V3, м3
М1, т |  |  |  | 60,99 – 61,11
М2, т |  |  |  | 30,54 – 30,60
М3, т |  |  |  | 31,17 - 31,23
Мг, т
Qо, Гкал |  |  |  | 3,031 – 3,125
Qг, Гкал |  |  |  | 2,027 – 2,031
dt, °С |  |  |  | 1,97 – 2,03
tа, °С |  |  |  | 105,36 – 105,56
меры I0, I1 - 5 мА
Обозначение | Архивные часовые показания ВКТ-7 |  |  | Диапазон допускаемых
величины | Раздел ТВ1: Архив |  | Раздел ТВ2: Архив | часовых показаний
Р1, кгс/см2 |  |  |  | 0,96 – 1,04
Р2, кгс/см2
меры I0, I1 - 20 мА
Обозначение | Архивные часовые показания ВКТ-7 |  |  | Диапазон допускаемых
величины | Раздел ТВ1: Архив |  | Раздел ТВ2: Архив | часовых показаний
Р1, кгс/см2 |  |  |  | 15,96 – 16,04
Р2, кгс/см2
Вывод: | по результатам поверки признан пригодным к применению
Дата поверки: |  | 01.08.2023
Поверитель: |  | Кострыкин Д.С.